## List1
Příloha č. 1 ZD
Technická specifikace
č. parametru | Parametr |  | Jednotka | Typ parametru
Mikro XRF - rentgenový fluorescenční spektrometr
1 | Obecná specifikace | XRF spektrometr s možností prvkové analýzy mikro a makro vzorků | * | Nutný
2 |  | Možnost práce v atmosféře nebo při nízkém vakuu | * | Nutný
3 |  | Rozsah detekce Na - Bk | * | Nutný
4 |  | Maximální hmotnost: 200 | kg | Nutný
5 |  | Maximální velikost: š x h x v 100 x 75 x 100 | cm | Nutný
6 |  | Dodávka, instalace a základní zaškolení podle potřeb zákazníka na místě | * | Nutný
7 | Pracovní komora | Minimální rozměry komory: š x h x v 350 x 300 x 250 | mm | Nutný
8 |  | Možnost měřit vzorky až do rozměru: š x h x v 250 x 200 x 100 | mm | Nutný
9 | Stolek | Motorizovaný stolek s posuvem v ose X,Y,Z | * | Nutný
10 |  | Minimální rozsah pohybu: 100 x 100 x 100 | mm | Nutný
11 |  | Přesnost posunu stolku v osách X,Y,Z: ≤ 5 , ≤ 5 , ≤ 10 | µm | Nutný
12 |  | Zatížení stolku: až 5 | kg | Nutný
13 | Přídavný zobrazovací systém, barevná kamera s optikou | Makro zobrazení se zvětšením: ≈10x | * | Nutný
14 |  | Mikro zobrazení se zvětšením: ≈70x , kolmé na povrch vzorku/stolku | * | Nutný
15 |  | Video autofokus systém | * | Nutný
16 |  | Osvětelní vzorku | * | Nutný
17 | Zdroj RTG ráření | RTG trubice, Rh anoda | * | Nutný
18 |  | napětí: až 50, volitelné v rozsahu 10 - 50, s krokem 1 | kV | Nutný
19 |  | proud: až 500, volitelné v rozsahu 10 - 500 s krokem ≤ 10 | µA | Nutný
20 |  | Ochrana proti přehřátí | * | Nutný
21 | RTG Optika | RTG optika kolmá na povrch stolku/vzorku - koaxiální uspořádání mikro kamery a RTG svazku | * | Nutný
22 |  | Polykapilární optika s minimálním průměrem svazku ≤30 pro Mo Kα | µm | Nutný
23 |  | Kolimátor s průměrem 1 až 2 | mm | Nutný
24 |  | Uzávěrka zdroje v případě otevření vzorkové komory | * | Nutný
25 |  | 4 filtry primárního excitačního záření | * | Nutný
26 |  | Ochrana proti mechanickému poškození RTG optiky vzorkem | * | Nutný
27 |  | Automatické přepínáním všech analytických režimů v ovládacím softwaru (měření s polykapilárou vs. kolimátorem, filtry) | * | Nutný
28 | Detektor | SDD detektor bez nutnosti chlazení dusíkem | * | Nutný
29 |  | Energiové rozlišení pro Mn Kα při 35.000CPS ≤145 | eV | Nutný
30 |  | Minimální plocha detektoru : 30 | mm2 | Nutný
31 | Požadavky na připojení přístroje | Spektrometer: 230 VAC / 50 Hz | * | Nutný
32 |  | Vakuová pumpa: 230 VAC / 50 Hz | * | Nutný
33 |  | Teplota v laboratoři : 15 - 30 | °C | Nutný
34 |  | Vlhkost v laboratoři: 20 - 80 % relativní vlhkost | % | Nutný
35 | Počítačová stanice | Operační systém: Windows 7 nebo novější | * | Nutný
36 |  | Hardware PC optimalizovaný pro vysoký výkon přístroje | * | Nutný
37 |  | Monitor ≥24" plochý | * | Nutný
38 |  | Kancelářský balík MS Office aktuální verze | * | Nutný
39 | Software | Ovládání všech motorizovaných komponent spektrometru pomocí myši a klávesnice | * | Nutný
40 |  | Ovládání stolku ve všech osách | * | Nutný
41 |  | Konfigurace a kalibrace spektrometru | * | Nutný
42 |  | Nastavení všech parametrů na zdroji i pro detekci. | * | Nutný
43 |  | Bodová a více bodová prvková analýza | * | Nutný
44 |  | Liniová prvková analýza | * | Nutný
45 |  | Vyhodnocování dat - matematické operace se spektry, odečtení pozadí, identifikace píků, výpočet ploch píků pomocí dekonvoluce | * | Nutný
46 |  | Kvantifikace, bez standardová i standardová analýza | * | Nutný
47 |  | Možnost vytvářet prvkové mapy velkých ploch | * | Nutný
48 |  | Měření tenkých vrstev (tloušťky + složení) | * | Nutný
49 |  | Upgrade v rámci záruční doby | * | Nutný
50 | Záruka | Záruční doba 24 měsíců | * | Nutný
Vítané požadavky*
51 | Komora | Okno do komory pro přímou kontrolu vzorku při měření | * | Vítané
52 | Detektor | Plocha detektoru : 50 mm2, Energiové rozlišení pro Mn Kα při 35.000CPS ≤145 eV | * | Vítané
53 | RTG Optika | 6 filtrů primárního excitačního záření | * | Vítané
* V případě vítaných požadavků dodavatel postupuje v souladu s bodem 9.1 zadávací dokumentace.